苏州市立医院分子诊断中心

肿瘤 NGS 平台招标需求

建设地点：太湖新城总院区

一、项目概况

（一）项目名称：苏州市立医院分子诊断中心肿瘤 NGS 平台采购。

（二）采购范围：基因测序仪 1 台、配套设备与器具（详见附件一）、拟开展检测项目所需的检测试剂（详见附件二），以及相应的安装调试、培训、性能验证配合与售后服务。本项目为整体采购，上述内容应由同一投标人整体投标，不接受分包，不接受联合体投标；所投产品应为本国产品，不接受进口产品投标。

（三）场地条件：本项目实验室已建成并具备功能分区，功能分区自上游至下游依次为试剂准备区、标本与文库制备区、血浆文库制备区、杂交捕获区、文库扩增与检测区、测序区。中标人应在设备进场前完成现场勘察，就设备就位所需的台面承重、供电、给排水、温湿度与网络接入等条件提出书面要求；因设备就位需对既有实验台面及配套设施进行局部适配调整的，由中标人负责实施，费用计入投标报价。

（四）供货范围：附件一为本项目所需设备与器具的完整清单，由中标人全部供应。中标人应保证清单内各项齐备并配套完整，满足平台开展临床检测的全部需要；投标人不得对清单内任何一项作缺项或以「院方自备」等方式排除。

（五）服务期限：自合同签订之日起          年。

二、基因测序仪技术要求

本部分以资质与功能性指标描述需求，不指定品牌、型号、专利或供应商。投标人可提供满足下列要求的任何产品，数量 1 台。

表 1　基因测序仪技术要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注册资质 | 所投产品应为已取得国家药品监督管理局第三类医疗器械注册证的临床用高通量基因测序仪，注册证在有效期内。 |
| 2 | 测序原理 | 不限。 |
| 3 | 配套试剂的注册匹配 | 所投测序仪应具备可配套使用的、已取得第三类医疗器械注册证的肿瘤检测试剂盒。投标人须就附件二所列的每一癌种分别列明对应试剂盒的名称与注册证编号，并提供注册证复印件；试剂盒注册证载明的适用机型应包含所投机型。 |
| 4 | 建库方法学 | 所投试剂盒应采用杂交捕获富集法建库，支持点突变、插入缺失、基因融合与拷贝数变异的同步检测。 |
| 5 | 样本类型 | 应支持肿瘤组织（FFPE）与外周血血浆游离 DNA（cfDNA）两类样本的检测，且两类样本均具备对应的已注册检测试剂盒。 |
| 6 | 检测能力 | 单次运行可同时检测的样本数不少于 例。 |
| 7 | 数据分析 | 应配置与所投试剂盒相匹配的生物信息分析与报告解读软件或软硬件一体设备，支持院内本地化部署，不得要求将原始数据上传至院外。 |
| 8 | 环境与配套 | 投标人须提供设备的供电、温湿度、承重、给排水与网络接入要求，并说明是否需要配置不间断电源；相关配套条件的适配由中标人负责。 |
| 9 | 数量 | 1 台。 |

三、配套设备与器具

（一）配套设备与器具的名称、技术参数与数量详见附件一，按功能分区列明。

（二）附件一以设备通用名称与技术参数描述需求，不指定品牌与型号。投标人应逐项应答所投产品的品牌、型号与技术参数，并提供满足参数要求的证明材料。

（三）附件一所列为设备与器具，不含检测试剂与实验耗材。

四、检测试剂

（一）范围：本次采购包含附件二所列拟开展检测项目对应的检测试剂。每一癌种可包含多个检测项目及多个试剂盒，具体清单由投标人在投标文件中逐项列明。

（二）注册合规：所投试剂盒须已取得国家药品监督管理局第三类医疗器械注册证，注册证在有效期内，注册证载明的适用范围覆盖所对应的癌种，且载明的适用机型包含所投基因测序仪机型。投标人须逐项提供试剂盒名称、注册证编号、注册适用范围与适用机型。

（三）报价方式：试剂以所对应检测项目的收费标准为基准报价，收费标准按江苏省现行医疗服务价格政策执行。投标人所报试剂单价，不高于所对应检测项目收费标准的 ＿＿ ％，该比例在服务期内保持不变。服务期内医疗服务价格政策调整的，按调整后的收费标准与所报比例执行。所投试剂纳入国家或省级集中带量采购范围的，按中选结果执行。

（四）性能验证：所投试剂盒须通过院方组织的方法学性能验证方可用于临床检测，验证结论由院方确认；未通过验证的产品应予更换。

（五）供应保障：中标人应保证试剂在服务期内的持续稳定供应，并按院方需求提供冷链配送。

五、服务要求

（一）供应、安装与调试。负责所供设备的运输、就位、安装与调试，直至各功能分区具备开展临床检测的条件。

（二）培训与技术转移。对院方指定人员进行系统培训，内容覆盖样本前处理、文库构建、杂交捕获、上机测序、数据分析与报告解读全流程，直至院方人员具备独立操作能力；并提供检测项目的临床沟通与疑难病例报告解读支持。

（三）人员配置。中标人应指定项目负责人一名，并按项目实际需要配备具备分子诊断或临床检验相关背景的技术人员不少于 1 名，参与日常项目的技术对接、培训带教与运行配合；其工作范围为技术支持与运行配合，检验报告由院方具备相应资质的人员审核签发。中标人人员进入实验室应遵守院方生物安全、感染控制与信息安全的相关规定，并签署保密承诺。

（四）质量与售后。配合院方建立本平台检测项目的标准操作规程及相关质量管理体系文件，配合完成方法学性能验证与室间质评；提供设备的日常维护、故障响应与备件供应。

六、商务要求

（一）交付与验收。设备到货、安装调试完成后由院方组织验收，验收内容包括设备功能与技术参数复核，以及拟开展项目的方法学性能验证。交付与安装期限由双方在合同中约定。

（二）付款。设备款于最终验收合格后一次性支付；试剂款按实际供货结算，结算账期由双方在合同中约定。

（三）质保与维保。中标人应提供设备质保，质保期限、故障响应与到场时限由双方在合同中约定；质保期满后的维保价格，投标人应在投标文件中一并报出。

（四）设备所有权。本次采购设备的所有权自最终验收合格之日起归院方所有。

（五）移机服务。服务期内因院方场地调整需要移机的，投标人须单独报出移机服务价格，作为可选报价项单独列示，不计入评标价，中标后由院方按实际需要决定是否实施；移机不影响原质保期的连续计算。

（六）数据安全。本平台产生的检测数据归院方所有。分析解读软硬件应支持院内本地化部署，检测数据应存储于院内，不得上传至院外，不得出境；涉及人类遗传资源的活动，应符合《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》及其实施细则的规定。

七、投标人资格与合规要求

（一）资格要求。投标人应具备下列条件：

1. 具有独立法人资格，具备有效的营业执照；

2. 具备《医疗器械经营许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证，经营范围覆盖所投产品类别；

3. 取得所投产品制造商针对本项目的授权文件；

4. 具有同类临床基因测序平台的供货与服务业绩，并能提供相应合同或验收证明；

5. 具备境内的技术服务与备件供应体系，能够保障服务期内设备维保与试剂供应的连续性。

（二）廉洁承诺。投标人应出具书面承诺：不以捐赠资助、科研合作、学术会议、外出考察等任何名义，向院方工作人员输送利益或提供与本项目采购相挂钩的资源。

（三）其他。本文件为采购需求，未尽事宜以招标文件其他章节及采购合同约定为准。

附件一　配套设备与器具清单

本清单按功能分区列明，共 59 项，由中标人全部供应。清单以设备通用名称与技术参数描述需求，不指定品牌与型号。基因测序仪的要求见正文第二部分。

附表 1　配套设备与器具清单

| 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 试剂准备区 |  |  |
| 超净工作台 | ACB-1300V/双人;垂直单流向 | 1 |
| 纯水仪 | 电导率18.2MΩ | 1 |
| 冷藏冷冻箱 | 2-8℃&-20℃ | 1 |
| 计时器 | 量程覆盖常规孵育时长，具备定时提醒 | 1 |
| 温湿度计 | 可显示环境温湿度，具备最值记录 | 1 |
| 漩涡振荡器 | 转速可调，支持点动与连续两种模式 | 1 |
| 掌式离心机 | 适配 1.5 mL 离心管与八排管，两种转子 | 1 |
| 单道移液器 | 量程分档覆盖 0.1–1000 µL，精度符合 GB/T 39374；分档：0.1-2.0µl、0.5-10µl、2-20µl、10-100µl、20-200µl、100-1000µl | 6 |
| 标本与文库制备区 |  |  |
| 冷藏冷冻箱 | 2-8℃&-20℃ | 1 |
| 计时器 | 量程覆盖常规孵育时长，具备定时提醒 | 1 |
| 温湿度计 | 可显示环境温湿度，具备最值记录 | 1 |
| 漩涡振荡器 | 转速可调，支持点动与连续两种模式 | 1 |
| 掌式离心机 | 适配 1.5 mL 离心管与八排管，两种转子 | 1 |
| PCR扩增仪 | ≥96 孔，具备梯度扩增功能 | 1 |
| 高速离心机 | 1.5ml转子 | 1 |
| 磁力架 | 16头；16孔(凹）;离心管用 | 1 |
| 96孔磁力架（八排管） | 八排管 | 1 |
| 生物安全柜（A2型） | 二级，1500*815*2270mm | 1 |
| 恒温混匀仪 | 96孔+1.5模块 | 1 |
| 单道移液器 | 量程分档覆盖 0.1–1000 µL，精度符合 GB/T 39374；分档：0.1-2.0µl、0.5-10µl、2-20µl、10-100µl、20-200µl、100-1000µl | 6 |
| 八道移液器 | 八通道，与八连管、96 孔板配套；分档：0.5-10 µl、5-50 µl、30-300 µl | 3 |
| 血浆文库制备区 |  |  |
| 冷藏冷冻箱 | 2-8℃&-20℃ | 1 |
| 计时器 | 量程覆盖常规孵育时长，具备定时提醒 | 1 |
| 温湿度计 | 可显示环境温湿度，具备最值记录 | 1 |
| 漩涡振荡器 | 转速可调，支持点动与连续两种模式 | 1 |
| 掌式离心机 | 适配 1.5 mL 离心管与八排管，两种转子 | 1 |
| PCR扩增仪 | ≥96 孔，具备梯度扩增功能 | 1 |
| 高速离心机 | 1.5ml转子 | 1 |
| 磁力架 | 16头；16孔(凹）;离心管用 | 1 |
| 96孔磁力架（八排管） | 八排管 | 1 |
| 生物安全柜（A2型） | 二级，1500*815*2270mm | 1 |
| 恒温混匀仪 | 96孔+1.5模块 | 1 |
| 单道移液器 | 量程分档覆盖 0.1–1000 µL，精度符合 GB/T 39374；分档：0.1-2.0µl、0.5-10µl、2-20µl、10-100µl、20-200µl、100-1000µl | 6 |
| 八道移液器 | 八通道，与八连管、96 孔板配套；分档：0.5-10 µl、5-50 µl、30-300 µl | 3 |
| 杂交捕获区 |  |  |
| 冷藏冷冻箱 | 2-8℃&-20℃ | 1 |
| 计时器 | 量程覆盖常规孵育时长，具备定时提醒 | 1 |
| 温湿度计 | 可显示环境温湿度，具备最值记录 | 1 |
| 漩涡振荡器 | 转速可调，支持点动与连续两种模式 | 1 |
| 掌式离心机 | 适配 1.5 mL 离心管与八排管，两种转子 | 1 |
| PCR扩增仪 | ≥96 孔，具备梯度扩增功能 | 1 |
| 垂直混匀仪 | 满足常规分子实验操作要求 | 1 |
| 高速离心机 | 1.5ml转子 | 1 |
| 磁力架 | 16头；16孔(凹）;离心管用 | 1 |
| 96孔磁力架（八排管） | 八排管 | 1 |
| 恒温混匀仪 | 96孔+1.5模块 | 1 |
| 荧光定量仪 | 满足常规分子实验操作要求 | 1 |
| 单道移液器 | 量程分档覆盖 0.1–1000 µL，精度符合 GB/T 39374；分档：0.1-2.0µl、0.5-10µl、2-20µl、10-100µl、20-200µl、100-1000µl | 6 |
| 八道移液器 | 八通道，与八连管、96 孔板配套；分档：0.5-10 µl、5-50 µl、30-300 µl | 3 |
| 文库扩增与检测区 |  |  |
| 冷藏冷冻箱 | 2-8℃&-20℃ | 1 |
| 计时器 | 量程覆盖常规孵育时长，具备定时提醒 | 1 |
| 温湿度计 | 可显示环境温湿度，具备最值记录 | 1 |
| 漩涡振荡器 | 转速可调，支持点动与连续两种模式 | 1 |
| 掌式离心机 | 适配 1.5 mL 离心管与八排管，两种转子 | 1 |
| PCR扩增仪 | ≥96 孔，具备梯度扩增功能 | 1 |
| 荧光定量仪 | 满足常规分子实验操作要求 | 1 |
| 全自动毛细管电泳仪 | 满足常规分子实验操作要求 | 1 |
| 单道移液器 | 量程分档覆盖 0.1–1000 µL，精度符合 GB/T 39374；分档：0.1-2.0µl、0.5-10µl、2-20µl、10-100µl、20-200µl、100-1000µl | 6 |
| 测序区 |  |  |
| 抽湿机 | 根据实验室实际情况来进行配置 | 1 |
| 分析解读一体机 | 分析解读服务器或一体机，支持院内本地化部署，与所投试剂盒配套的生物信息分析与报告解读 | 1 |

附件二　拟开展检测项目

本平台首批拟开展下列癌种的检测项目。每一癌种可包含多个检测项目及多个试剂盒，具体清单由投标人在投标文件中逐项列明，并须符合正文第四部分的注册合规与性能验证要求。

附表 2　首批拟开展检测项目

| 序号 | 癌种 | 核心检测基因与变异类型（最低要求） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非小细胞肺癌 | EGFR、ALK、ROS1 等基因的点突变、插入缺失与基因融合。 |
| 2 | 结直肠癌 | KRAS、NRAS、BRAF 等基因的点突变与插入缺失。 |
| 3 | 乳腺癌 | BRCA1／BRCA2、PIK3CA 等基因的点突变与插入缺失。 |

注：上列为各癌种的核心检测基因，属最低检测范围要求。投标产品的检测范围可宽于上列内容，覆盖更多靶点的产品不因此受限；投标人应在投标文件中列明所投产品的完整检测范围。检测项目的收费按江苏省现行医疗服务价格政策执行，现行适用收费编码 012100000200000「高通量测序法检测费（病理样本）」，按项目分为 4,500 元、7,000 元、9,900 元等档次；具体产品适用的档次与最终开展范围，以院方完成新增项目论证与物价备案后的结果为准。

苏州市立医院分子诊断中心

二〇二六年九月九日