苏州市立医院分子诊断中心

肿瘤 NGS 平台招标需求

建设地点：太湖新城总院区

测序仪

| 序号 | 品牌 | 型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华大智造 | MGISEQ-2000 | 1 |

服务内容

1　负责实验室场地适配

本项目使用太湖新城总院区现有 PCR 多分区实验室，不涉及新建与装修改造。负责设备进场前的现场勘察，就台面承重、供电、给排水、温湿度与网络接入提出书面要求；测序室边台改造为称重桌，以及设备就位所需的其他局部适配调整，由我方负责实施，费用计入报价，直至各功能分区满足临床项目开展的场地要求。

2　负责平台配套设备、试剂的供应

附件一所列设备与器具由我方全部投入。设备后续将随分子诊断中心整体迁至新址，该处无既有设备，故清单不设「沿用院方现有设备」口径。试剂按院方确定的拟开展检测项目供应，每一癌种可包含多个检测项目及多个试剂盒，全程冷链配送至太湖新城总院区实验室，服务期内持续稳定供应；所供试剂盒须取得国家药品监督管理局第三类医疗器械注册证，注册证在有效期内，注册适用范围覆盖对应癌种，且注册证载明的适用机型包含 MGISEQ-2000。设备、试剂供应以满足实验室项目开展的需求为标准。

3　负责质量管理体系建设，协助室间质评

负责平台检测项目的标准化操作文件及实验室其他质量管理体系文件的建立；配合完成方法学性能验证（精密度、正确度、最低检出变异频率、测序深度与覆盖均一度、可报告范围等），性能验证在院方指定的场地与设备上进行，验证结论由院方确认，未通过验证的产品予以更换；协助完成并上报室间质评结果；配合院方通过临床基因扩增检验实验室技术审核。

4　负责 NGS 项目技术转移与驻场支持

负责人员带教与标准化流程输出，内容覆盖样本前处理、文库构建、杂交捕获、上机测序、数据分析与报告解读全流程，直至院方人员具备独立操作能力。前期派驻技术人员 1–2 名驻场配合，具体人数按院方实际需求与样本量确定；培训形成书面记录与考核结论。

5　负责临床沟通与报告解读支持

提供检测项目的临床沟通与疑难病例报告解读支持；配合院方面向肿瘤科、呼吸科、胸外科、消化外科、乳腺外科、病理科等相关科室开展技术交流。

6　负责项目推广

有专人负责区域业务拓展与临床科室对接，配合院方开展本平台检测项目的临床宣讲与 MDT 沟通，提升平台的临床应用与检测量。

7　负责数据安全与本地化部署

分析解读软硬件在院内本地化部署。本平台产生的检测数据归院方所有，存储于院内，不上传至院外，不出境；涉及人类遗传资源的活动，符合《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》及其实施细则的规定。

人员规划

我方设项目负责人 1 名；前期派驻技术人员 1–2 名，具备分子诊断或临床检验相关背景并持临床基因扩增检验实验室技术人员上岗证，负责带教、技术对接与日常运行配合。驻场人数按院方实际需求与样本量调整，待院方人员具备独立操作能力后转为定期回访与按需响应。

院方按拟开展项目与预估样本量测算所需检验人员数量并负责招聘，相关人员待遇由我方承担。我方人员进入实验室遵守院方生物安全、感染控制与信息安全的相关规定并签署保密承诺；检验报告由院方具备相应资质的人员审核签发。

科研支持

本项目不设科研绑定条款，不以科研合作、驻场科研人员、课题与文章署名、学术会议或外出考察等名义，附加与本项目采购相挂钩的条件。

按院方实际需要，提供本平台检测数据的技术性梳理、方法学资料与生物信息分析支持；如院方另有科研合作意向，另行立项、单独签署协议，与本次采购不作关联。

负责应急事件对接和处理

紧急情况下（不限于下表所列情况），负责或协助解决问题，保障报告发出的时效性和准确性，保证服务质量。

| 应急事件（举例） | 处理方案 |
| --- | --- |
| 测序仪等核心设备故障 | 1. 按合同约定时限响应与到场，现场维修或返厂维修后交还医院； 2. 无法在约定时限内修复的，提供同等性能备机；或协助将样本外送至具备临床基因扩增检验实验室资质及相应检测项目能力的第三方医学检验机构检测，委托检验另行签订协议并报院方备案。 |
| 试剂与耗材供应中断 | 1. 建立安全库存，提前告知供应风险； 2. 由我方其他仓库临时调拨，并联系厂家及时恢复供应。 |
| 样本质量不合格或建库、捕获失败 | 1. 出具不合格原因说明，包括 DNA 得率与完整性、肿瘤细胞含量、文库浓度与片段分布等质控数据； 2. 属产品或技术原因的，免费提供重新建库所需试剂并配合重测；需重新取材的，配合院方完成样本补充。 |
| 检测报告超期 | 1. 提前告知延期原因与预计出报告时间； 2. 因我方设备、试剂或技术支持原因导致超期的，按合同约定承担责任并提出改进措施。 |
| 检测结果争议与复核 | 1. 配合院方开展原因调查，提供批次记录、质控数据、原始下机数据与方法学资料； 2. 必要时以原样本重新检测或以其他方法学验证；确因产品或服务原因造成损失的，承担相应责任并补充制定防范措施。 |
| 数据或分析系统异常 | 1. 及时响应，协助完成数据恢复与追溯，并出具书面说明； 2. 涉及数据完整性的，配合院方开展核查。 |

报价

| 公司 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （我方公司名称） | 设备：附件一整包投入 试剂：不高于对应检测项目收费标准的 ％ | 1. 测序仪为华大智造 MGISEQ-2000，1 台，服务期内不更换； 2. 设备所有权自最终验收合格之日起归院方所有； 3. 质保期 年，质保期满后的维保价格另行报出； 4. 试剂收费标准按江苏省现行医疗服务价格政策执行，政策调整时按调整后的标准与同一比例随动； 5. 院方场地调整需要移机的，移机服务价格单独报出，移机不影响原质保期的连续计算。 |

附件一：设备清单

本清单共 75 项、119 台（件），由我方全部投入，按房间与步骤列明。厂商与规格型号为建议配置，可结合院方使用习惯调整。

| 房间 | 步骤 | 产品名称 | 建议厂商 （供参考） | 建议规格型号 （供参考） | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂准备间 | 试剂配制与分装 | 超净工作台 | 澳柯玛 | ACB-1300V | 1 | 试剂配制 |
|  |  | 纯水仪 | 锐思捷 | UNIQ-G1 | 1 | 实验用水制备 |
|  |  | 冷藏冷冻箱 | 澳柯玛 | YCD-265T | 1 | 试剂与样本暂存 |
|  |  | 计时器 | 得力 | — | 1 | 流程计时 |
|  |  | 温湿度计 | 雨花泽 | YHZ-90191 | 1 | 环境监测 |
|  |  | 漩涡振荡器 | 华大智造 | Top-Mix | 1 | 混匀 |
|  |  | 掌式离心机 | 华大智造 | Top-Spin | 1 | 瞬时离心 |
|  |  | 单道移液器 | TIANGEN | 0.1-2.0µL／0.5-10µL／2-20µL／10-100µL／20-200µL／100-1000µL | 6 | 分子实验操作常规设备 |
| PCR2 样本制备区（组织） | 组织前处理＋基因组 DNA 提取 | 冷藏冷冻箱 | 澳柯玛 | YCD-265T | 1 | 试剂与样本暂存 |
|  |  | 计时器 | 得力 | — | 1 | 流程计时 |
|  |  | 温湿度计 | 雨花泽 | YHZ-90191 | 1 | 环境监测 |
|  |  | 漩涡振荡器 | 华大智造 | Top-Mix | 1 | 混匀 |
|  |  | 掌式离心机 | 华大智造 | Top-Spin | 1 | 瞬时离心 |
|  |  | 单道移液器 | TIANGEN | 0.1-2.0µL／0.5-10µL／2-20µL／10-100µL／20-200µL／100-1000µL | 6 | 分子实验操作常规设备 |
|  |  | 八道移液器 | TIANGEN | 0.5-10 µL／5-50 µL／30-300 µL | 3 | 分子实验操作常规设备 |
|  |  | 高速离心机 | 湘仪 | HT165R | 1 | 纯化与分离 |
|  |  | 磁力架 | 碳环智造／世和（定制） | Mag-16W／MagSH-16-1.5mL | 2 | 磁珠纯化 |
|  |  | 生物安全柜（A2型） | 苏净安泰 | BSC-1304ⅡA2 | 1 | 开放性生物样本操作 |
|  |  | 恒温混匀仪 | 瑞诚仪器 | — | 1 | 温控孵育与混匀 |
|  |  | 荧光计 | Invitrogen（原厂） | Qubit 4.0 | 1 | 核酸／文库浓度测定 |
| PCR3 样本制备区（血浆） | 血浆分离＋游离 DNA 提取 | 冷藏冷冻箱 | 澳柯玛 | YCD-265T | 1 | 试剂与样本暂存 |
|  |  | 计时器 | 得力 | — | 1 | 流程计时 |
|  |  | 温湿度计 | 雨花泽 | YHZ-90191 | 1 | 环境监测 |
|  |  | 漩涡振荡器 | 华大智造 | Top-Mix | 1 | 混匀 |
|  |  | 掌式离心机 | 华大智造 | Top-Spin | 1 | 瞬时离心 |
|  |  | 单道移液器 | TIANGEN | 0.1-2.0µL／0.5-10µL／2-20µL／10-100µL／20-200µL／100-1000µL | 6 | 分子实验操作常规设备 |
|  |  | 八道移液器 | TIANGEN | 0.5-10 µL／5-50 µL／30-300 µL | 3 | 分子实验操作常规设备 |
|  |  | 冷冻离心机 | 湘仪 | H2050R | 1 | 血浆分离 |
|  |  | 高速离心机 | 湘仪 | HT165R | 1 | 纯化与分离 |
|  |  | 磁力架 | 碳环智造／世和（定制） | Mag-16W／MagSH-16-1.5mL／MagSH-16-5mL | 3 | 磁珠纯化 |
|  |  | 生物安全柜（A2型） | 苏净安泰 | BSC-1304ⅡA2 | 1 | 开放性生物样本操作 |
|  |  | 恒温混匀仪 | 瑞诚仪器 | — | 1 | 温控孵育与混匀 |
|  |  | 荧光计 | Invitrogen（原厂） | Qubit 4.0 | 1 | 核酸／文库浓度测定 |
| PCR4 破碎区 | 基因组 DNA 超声片段化 | 掌式离心机 | — | — | 1 | 瞬时离心 |
|  |  | 超声波破碎仪 | Covaris | M220 | 1 | DNA 片段化 |
| PCR5 文库制备区 | 末端修复＋接头连接＋文库构建 | 冷藏冷冻箱 | 澳柯玛 | YCD-265T | 1 | 试剂与样本暂存 |
|  |  | 计时器 | 得力 | — | 1 | 流程计时 |
|  |  | 温湿度计 | 雨花泽 | YHZ-90191 | 1 | 环境监测 |
|  |  | 漩涡振荡器 | 华大智造 | Top-Mix | 1 | 混匀 |
|  |  | 掌式离心机 | 华大智造 | Top-Spin | 1 | 瞬时离心 |
|  |  | 单道移液器 | TIANGEN | 0.1-2.0µL／0.5-10µL／2-20µL／10-100µL／20-200µL／100-1000µL | 6 | 分子实验操作常规设备 |
|  |  | 八道移液器 | TIANGEN | 0.5-10 µL／5-50 µL／30-300 µL | 3 | 分子实验操作常规设备 |
|  |  | PCR扩增仪 | 东胜龙 | ETC-821M | 1 | 文库孵育／文库扩增 |
|  |  | 磁力架 | 碳环智造／世和（定制） | Mag-16W／MagSH-96-0.2mL＋辅助支架 | 2 | 磁珠纯化 |
|  |  | 96孔磁力架（八排管） | 碳环智造 | Mag-96A | 1 | 磁珠纯化（96 孔） |
|  |  | 荧光计 | Invitrogen（原厂） | Qubit 4.0 | 1 | 核酸／文库浓度测定 |
| PCR6 杂交捕获区 | 探针杂交＋磁珠捕获 | 冷藏冷冻箱 | 澳柯玛 | YCD-265T | 1 | 试剂与样本暂存 |
|  |  | 计时器 | 得力 | — | 1 | 流程计时 |
|  |  | 温湿度计 | 雨花泽 | YHZ-90191 | 1 | 环境监测 |
|  |  | 漩涡振荡器 | 华大智造 | Top-Mix | 1 | 混匀 |
|  |  | 掌式离心机 | 华大智造 | Top-Spin | 1 | 瞬时离心 |
|  |  | 单道移液器 | TIANGEN | 0.1-2.0µL／0.5-10µL／2-20µL／10-100µL／20-200µL／100-1000µL | 6 | 分子实验操作常规设备 |
|  |  | 八道移液器 | TIANGEN | 0.5-10 µL／5-50 µL／30-300 µL | 3 | 分子实验操作常规设备 |
|  |  | PCR扩增仪 | 东胜龙 | ETC-821M | 1 | 文库孵育／文库扩增 |
|  |  | 垂直混匀仪 | 拓赫 | HS-3 | 1 | 杂交孵育混匀 |
|  |  | 高速离心机 | 湘仪 | HT165R | 1 | 纯化与分离 |
|  |  | 磁力架 | 碳环智造／世和（定制） | Mag-16W／MagSH-96-0.2mL＋辅助支架／MagSH-16-1.5mL | 3 | 磁珠纯化 |
|  |  | 96孔磁力架（八排管） | 碳环智造 | Mag-96A | 1 | 磁珠纯化（96 孔） |
|  |  | 恒温混匀仪 | 瑞诚仪器 | — | 1 | 温控孵育与混匀 |
|  |  | 真空离心浓缩干燥仪 | 待定 | 待定 | 1 | 捕获后样本与文库浓缩 |
|  |  | 荧光计 | Invitrogen（原厂） | Qubit 4.0 | 1 | 核酸／文库浓度测定 |
| PCR7 扩增区 | 捕获后扩增＋上机前质检 | 冷藏冷冻箱 | 澳柯玛 | YCD-265T | 1 | 试剂与样本暂存 |
|  |  | 计时器 | 得力 | — | 1 | 流程计时 |
|  |  | 温湿度计 | 雨花泽 | YHZ-90191 | 1 | 环境监测 |
|  |  | 漩涡振荡器 | 华大智造 | Top-Mix | 1 | 混匀 |
|  |  | 掌式离心机 | 华大智造 | Top-Spin | 1 | 瞬时离心 |
|  |  | 单道移液器 | TIANGEN | 0.1-2.0µL／0.5-10µL／2-20µL／10-100µL／20-200µL／100-1000µL | 6 | 分子实验操作常规设备 |
|  |  | PCR扩增仪 | 东胜龙 | ETC-821M | 1 | 文库孵育／文库扩增 |
|  |  | 全自动毛细管电泳仪 | 浙江光鼎 | Qsep1 | 1 | 文库片段分布分析 |
|  |  | 磁力架 | 世和（定制） | MagSH-16-1.5mL | 1 | 磁珠纯化 |
|  |  | 荧光计 | Invitrogen（原厂） | Qubit 4.0 | 1 | 核酸／文库浓度测定 |
| PCR8 测序区 | 上机测序＋数据分析 | 抽湿机 | 欧井 | OJ-501E | 1 | 环境湿度控制 |
|  |  | MGISEQ-2000 基因组测序仪 | 华大智造 | MGISEQ-2000 | 1 | 基因测序 |
|  |  | 分析解读一体机 | 华大基因 | Halos 一体机 | 1 | 数据分析与报告解读 |
|  |  | 服务器 | 世和（定制） | 待定 | 1 | 生信分析与数据存储 |

苏州市立医院分子诊断中心

二〇二六年九月十一日